## Лист1
Техническая спецификация
№ лота | Наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Ед.измерения | Количество | Цена (тенге), в т.ч. НДС | Сумма (тенге), в т.ч. НДС
1 | Роторная упаковочная машина | Роторная упаковочная машина для стерильной упаковки и запайки пакетов с электронной регулировкой параметров для контроля процесса упаковки, с интерактивным компьютизированным матричным принтером, хромированная сталь, скорость спаивания – около 10 м/мин, гарантия 12 месяцев. | шт | 1 | 2236842 | 2236842
2 | Камеры для хранения стреильных инструментов, | Ультрафиолетовые камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью предотвращения их вторичной контаминации микроорганизмами. Камеры обеспечивают постоянную готовность к работе медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. Применяются ультрафиолетовые излучения, источником которого являются бактерицидные лампы. Средний срок службы ламп - 8000 часов. Размеры Ш*Г*В не более 970*632*1180 мм. Гарантия 12 месяцев. | шт | 3 | 135000 | 405000
3 | Шкаф сушильный | Шкаф сушильный с опорой, с микропроцессорным блоком управления. Рабочая камера и лотки изготовлены из полированной нержавеющей стали. Поверхность шкафа окрашена долговечной и износостойкой порошковой краской. Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере - от +50 до 200 градусов С. Потребляемая мощность - не более 1,35кВт. Размеры рабочей камеры, 400*400*500 мм. Масса - не более 50 кг. Предназначен для сушки, воздушной стерилизации и дезинфекции стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического, стоматологического и другого инструмента. | шт | 1 | 175000 | 175000
4 | Установка для ультразвуковой механизированной предстерилизационной очистки медицинских инструментов | Частота и напряжение тока - работает от электросети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220-230В. Потребляемая мощность - 200 ВА. Рабочая ультразвуковая частота - 22кГц. Диапазон излучаемой акустической мощности - от 75Вт до 110 Вт. Время цикла - диапазон устанавливаемых временных интервалов обработки от 1 до 20 мин с интервалом установки 1 мин. В комплектации: ультразвуковой генератор, ультразвуковой излучатель, рабочая ванна, пластиковая подставка. Гарантия 12 мес. Медицинская ультразвуковая мойка применяется для действенной очистки, предстерилизационной обработки и обеззараживания предметов сложной конфигурации из различных материалов (металл, стекло, пластмасса). | шт | 1 | 336860 | 336860
5 | Стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой полуавтоматический с вакуумной сушкой. Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, термозащитный кожух на крышке изготовлен из пластика АВС; камера имеет форму цилиндра и расположена горозонтально; встренный парогенератор с русной заливкой воды; предварительное удаление воздуха из камеры - методом гравитационной продувки; вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разряжения - не менее - 0,06МПа, фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе вырвнивания давления; количество стерилизационных коробок одновременно загружаемых в камеру - не менее 4 штук. Объем стерилизационной камеры - не менее 100 л; 2 режима стерилизации - 0,20МПа -132/20 гр.С/мин, 0,11 МПа - 120/45 гр.С/мин. Управление - полуавтоматическое; удаление воздуха - гравитационное; сушка - вакум; размеры стерилизационной камеры - 400*830 мм; напряжение - 380 В; Частота тока - 50Гц; Род тока - переменный, трехфазный; Установочная мощность - 14кВт; Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более 100 л; средняя наработка на отказ - не менее 2500 циклов; Срок эксплуатации - 10 лет; Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1220*604*1445 мм; Масса - не более 160 кг. | шт | 1 | 1330000 | 1330000
6 | Тележка для перевозки стерилизационных коробок | Тележка универсальная из нержавеющей стали, прочная, гигиеничная, маневренность, диаметр колеса - 125 мм, все колеса поворотные, 2 колеса - оборудованы тормозами. Цельноштампованные полки из нержавеющей стали со специальными отгибами бортов, изготовлены без сварки и зачистки. | шт | 3 | 82000 | 246000
7 | ЭДПО 5л | ЭДПО 5л | шт | 10 | 6120 | 61200
8 | ЭДПО 10л | ЭДПО 10л | шт | 5 | 10860 | 54300
9 | Аминоплазмаль | раствор для инфузий 10% 500 мл | фл | 200 | 4100 | 820000
10 | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона «Дезтест Озон» | Индикатор для контроля стерилизации и дезинфекции в среде озона «Дезтест Озон», в упаковке 20 шт | уп | 20 | 1800 | 36000
11 | Липофундин 10% по 500 мл | Липофундин 10% по 500 мл | шт | 30 | 1586.06 | 47581.8
5748783.8
Главный врач Бижанов К.Б.