## Лист1
|  | Техническая спецификация | приложение 1
№ лота | Наименование | Полная характеристика (описание) товаров | Ед.измерения | Количество | Цена (тенге), в т.ч. НДС | Сумма (тенге), в т.ч. НДС
1 | Диагностический аудиометр | Диагностический аудиометр на базе цифрового процессора. Функции: исследование слуховой функции по воздушной и костной проводимости; маскирование; чистый, модулированный (трель) и пульсирующие тоны; автоматический тест порога слуха; автоматический скрининговый тест; надпороговые тесты; хранение данных о пациентах (не менее 50 запланированных пациентов и не менее 75 полных аудиограмм); настройки для пользователя; OTOsuite аудиометрический модуль (программное обеспечение на русском языке), совместимый с программным обеспечением NOAH. Условия для тестирования: Частотный диапазон для чистых тонов: воздушная проводимость: не менее 125-8000 Гц, костная проводимость: не менее 250-8000 Гц, маскирование: узкополосный шум. Интенсивность звукового сигнала: по воздуху от -10 до 120 дБ HL, шаги не менее 5 Дб, по кости: от -10 до 70 дБ HL, шаги не менее 5 дБ. Автоматический скрининговый тест. Встроенный микрофон для разговора с пациентом. Конфигурируемые пользователем установки. Размеры: не менее 355*415*130 мм, 14*16.5*5.1 дюймов. Вес не более 4 кг. Источник питания внутренний, не менее 100-240 VAC, не менее 50/60Гц. Комплектация: головные телефоны не менее 8 kHz, костный телефон с кабелем, кнопка ответа для пациента, соединительный кабель, USB интерфейсный кабель, программное обеспечение на русском языке, 3 модуля на диске с программным обеспечением. бланки для аудиограмм, набор ручек (красного и синего цвета), инструкция по эксплуатации на казахском (электронный вариант) и русском (печатный вариант) языках. Гарантийный срок не менее 24 месяцев. | шт | 1 | 1950656 | 1950656
2 | Стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой полуавтоматический с вакуумной сушкой. Крышка, паровая рубашка и основные узлы изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, термозащитный кожух на крышке изготовлен из пластика АВС; камера имеет форму цилиндра и расположена горозонтально; встренный парогенератор с русной заливкой воды; предварительное удаление воздуха из камеры - методом гравитационной продувки; вакуумная сушка при помощи конденсатора, глубина разряжения - не менее - 0,06МПа, фильтр бактериальной очистки воздуха, поступающего в камеру на этапе вырвнивания давления; количество стерилизационных коробок одновременно загружаемых в камеру - не менее 4 штук. Объем стерилизационной камеры - не менее 100 л; 2 режима стерилизации - 0,20МПа -132/20 гр.С/мин, 0,11 МПа - 120/45 гр.С/мин. Управление - полуавтоматическое; удаление воздуха - гравитационное; сушка - вакум; размеры стерилизационной камеры - 400*830 мм; напряжение - 380 В; Частота тока - 50Гц; Род тока - переменный, трехфазный; Установочная мощность - 14кВт; Расход воды на 1 цикл стерилизации (с сушкой) - не более 100 л; средняя наработка на отказ - не менее 2500 циклов; Срок эксплуатации - 10 лет; Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1220*604*1445 мм; Масса - не более 160 кг. | шт | 1 | 1330000 | 1330000
3280656
Главный врач Бижанов К.Б.