Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высокочастотный электрокоагулятор | Универсальный высокочастотный генератор для монополярных и биполярных сечений и коагуляции,с возможностью сечения и коагуляции в среде аргона (при подключении дополнительного блока). Общие технические данные: Размеры аппарата: ширина – не менее 430 мм, длина – не менее 400 мм, высота – не менее 150 мм, вес – не более 10 кг. Электрические характеристики: диапазон входного напряжения не более 198 – 264В, частота не более 50-60Гц, максимальное потребление тока – не более 5А, максимальная потребляемая мощность – не более 700Вт/1150ВА, предохранитель Т8А/4А. Условия эксплуатации: диапазон температур не менее +10-40˚С, относительная влажность воздуха не более 30-75% без образования конденсата, площадь помещения – не менее пяти квадратных метров. Наличие и характеристики разъемов: Два монополярных разъема, с возможностью подключения стандартных инструментов других производителей. Один биполярный разъем, с возможностью подключения стандартных инструментов других производителей. Разъем для подключения ножного переключателя. Стандартный разъем для подключения нейтрального электрода. Стандартный разъем для подключения кабеля выравнивания потенциалов. Коммуникационные разъемы: оптоволоконный интерфейс для подключения аргонового блока. Подключение инструментов: Одновременное подключение двух монополярных и одного биполярного электрохирургических инструментов со стандартными штекерами в наличии. Описание режимов работы: - Монополярные режимы: «Сечение» – мощность от 1 до 300 Вт, не менее девяти эффектов. В данном режиме используется сверхмощный ток с незначительным пик-фактором для разрезов биологической ткани. Регулятор электрической дуги ARCCONTROL быстро корректирует значение мощности на выходе при различиях в структуре ткани и изменениях поверхности сечения или скорости сечения до соответствующего минимального значения. «Умеренная коагуляция» - режим используется при контактной коагуляции с целью остановки слабых капилярных кровотечений, а также остановки кровотечений из больших участков ткани и для коагуляции на небольших поверхностях. «Форсированная коагуляция» - режим используется при контактной коагуляции с незначительным радиусом действия в тканях, преимущественно при работе с электродами, имеющими малую поверхность или тонкими электродами. «Спрей-коагуляция» - режим используется для бесконтактной коагуляции посредством электрической дуги для гемостаза в паренхиматохных тканях или в труднодоступных углублениях. «GastroCut» - (доступна при наличии опции ARGON/GastroCut) - Этот режим используется для удаления полипов и для папиллотомии. Имеется 3 режима: медленный средний, быстрый с девятью эффектами гемостаза. - Биполярные режимы: «AUTOSTART» – позволяет автоматически активировать биполярный инструмент (пинцет, ножницы) без использования ножного переключателя. Программные возможности аппарата: Создание не менее 100 индивидуальных программ. Описание заводских программ: «Standard» - используется в стандартных случаях применения монополярных и биполярных сечений и коагуляции. «Macro» - используется в области пластической хирургии кисти и челюстно-лицевой хирургии. «Micro» - используется в нижнем диапазоне мощности с применением тонких электродов при микроскопических структурах ткани. «Resektion» - используется при сечении в жидкой среде в рамках трансуретальной и трансвагинальной резекции и вапоризации простаты, мочевого пузыря и матки. Доступны монополярная резекция и коагуляция и биполярная коагуляция. «Argon» - (доступна при наличии опции ARGON/GastroCutи дополнительного блока ARCPlus)используется при проведении открытых операций для сечения и коагуляции в среде аргона. «Argon-Flex» - (доступна при наличии опции ARGON/GastroCutи дополнительного блока ARCPlus)используется при проведении операций с использованием гибких зондов для коагуляции в среде аргона. «GastroLOOP» - (доступна при наличии опции ARGON/GastroCut)используется в области гастроэнтерологии сечение производится с помощью петель для полипэктомии. «GastroKNIFE» - (доступна при наличии опции ARGON/GastroCut)используется в области гастроэнтерологии сечение и коагуляции производится с использованием инструментов для папиллотомии и эндоскопической резекции. Система безопасности: Наличие перманентного самотестирования. Наличие непрерывной самодиагностики системы со звуковой и световой индикацией процессов и ошибок в системе. Наличие распознавания токов утечки. Наличие защиты от непреднамеренной активации без подключенного кабеля. Наличие автоматического распознавания токов утечки, короткого замыкания. Наличие автоматического ограничения мощности во всех рабочих режимах "Технология ARC Control". Наличие полноценной текстовой индикации процессов и ошибок в системе. Возможность подключения нейтрального электрода согласно нормам CF, с динамическим наблюдением за подключением нейтрального электрода к аппарату и качеством прилегания к пациенту с символьным и звуковым сопровождением. Маркировка и стандарты: Классификация согласно Директиве ЕС 93/42ЕЭС – 2б Класс защиты по EN60601-1 – 1 Тип в соответствии с EN60601-1 – CF Гарантия и срок эксплуатации:– не менее 37 месяцев. Регистрационное наименование: Высокочастотныйэлектрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции ARC. | штука | 1 | 7000000 | 7000000 | в течении 45 календарных дней с момента заключения договора | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 2 | Светильник хирургический потолочный | Наименование: Светильник хирургический потолочный с аварийным питанием регулируемый двухблочный с дополнительной консолью для монитора. Комплектация: Светильник, Блок-Камера НD, Консоль для монитора, Монитор. Общие характеристики. Предназначен для освещения операционного поля при хирургических, гинекологических операциях, диагностических исследованиях и осмотрах. Количество блоков освещения – не менее двух штук; Консоль для монитора – в наличии;Блок-Камера НD – в наличии, Монитор– в наличии. Форма блоков освещения- 7-лепестковая структура; Источник света - светодиоды, обеспечивающие спектр, близкий к солнечному, и хорошую цветопередачу; Диаметр освещения блока 1 и блока 2 – не менее 651мм (каждый); Возможность регулировки диаметра светового поля, наличие не менее 4-х стерилизуемых ручек, наличие не менее 1-й стерилизуемой ручки кронштейнадля монитора. В наличии: - Беспроводной (технология -Bluetooth) пульт управления светильником; - Встроенный пульт управления, обеспечивающий включение/выключение и световую индикацию наличия напряжения питания, индивидуальную настройку каждого блока, конфигурацию фокуса, диаметра светового поля, регулировку режимов освещения; - Режим освещения "ЭНДО" для эндоскопических операций; - Режим увеличения глубины освещения; - Встроенное аварийное питание; - Источник аварийного питания(встроенная аккумуляторная батарея с возможностью работы в аварийном режиме не менее 3-х часов). Световые характеристики блока освещения 1 и блока освещения 2. Освещенность в центре светового поля: не менее 160 клк; Количество светодиодов: не менее 70; Диаметр рабочего поля D 10: не менее 180 мм; Диаметр рабочего поля D 50: не менее 90 мм; Цветовая температура: не менее 3500- 5000 К; Полная облученность: не более 1000 Вт/м2; Отношение значения облученности (Ее) к центральной освещенности (Ес), мВт/(м2лк): не более 6 мВт / (м2лк); Индекс цветопередачи RA: не менее 95; Индекс цветопередачи R9: не менее 95; Диапазон регулирования диаметра светового поля: от 180 до 350 мм; Регулирование освещенности: 10-100; Теневое разбавление (остаточная освещенность):с одной маской- не менее 71,1%, с двумя масками – не менее 48%,с трубкой – не менее 76,8%,с одной маской и трубкой – не менее 48,4%, с двумя масками и трубкой – не менее 36,7%. Механические характеристики. Крепление светильника – потолочное; Перемещение блоков освещения по высоте - не менее 1150 мм; Перемещение монитора по высоте - не менее 1150 мм; Высота потолка для установки светильника - не менее 2700 мм; Радиус действия блока освещения в горизонтальной плоскости - не более 2400 мм; Радиус действия монитора в горизонтальной плоскости - не более 1900 мм; Возможность вращения блоков освещения вокруг вертикальных осей подвеса (центральной и оси шарнира) без ограничений; Возможность вращения монитора вокруг вертикальной оси подвеса (центральной и оси шарнира) без ограничений; Масса блока освещения - не более 9,5 кг; Масса с подвесом - не более 128 кг; Температура стерилизации съемной ручки - не менее 121ºС. Электрические характеристики. Напряжение питающей сети –не более (220±22) В; Частота питающей сети –не менее (50±1) Гц; Потребляемая мощность - не более 450 В·А; Класс защиты от поражения эл.током- 1 тип В; Средний срок службы источников света - не менее 60000 часов. Характеристика Блок-камеры НD Формат изображения:FullHD 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 1080i/60, 1080i/50, 720p/60, 720p/50; Датчикизображения: 1/3-type CMOS (Progressive Scan); Элементы изображения: не менее 4 080 000 пикс; Разрешение по горизонтали: 800 TV lines; Оптическое увеличение: 10х (f=3.3 to 33.00 mm F1.8 to 3.4); Цифровое увеличение:не менее 16х; Скорость масштабирования: WIDE режим / TELE режим 1.4 с; Угол обзора (Г): 62°(WIDE режим) до 6.2°(TELE режим); Минимальное рабочее расстояние: 10 мм (WIDE режим) до 800 мм (TELE режим) Минимальная освещенность: 0.5 лк (1/30 сек, F1.8, 50%); Рекомендуемая освещенность: от 100 до 100 000 люкс; Управление диафрагмой (Электронный затвор): 1 / 1 до 1 / 10,000 с, 16 шагов; Видеовыход камеры:Digital: Y/Cr/Cb 4:2:2 (LVDS); Управление: Пульт ДУ; Требования к питанию: от 8 В до 12 В постоянного тока; Потребляемая мощность: 3W; Система передачи видеосигнала: WHDI; Передача видеосигнала: беспроводная; Задержка сигнала: не более 1мс; Беспроводной видеоприемник в комплекте: наличие; Видеовыход приемника: HDMI; Питание беспроводного приемника: 220В 50Гц; Радиус действия беспроводной передачи видеосигнала: не менее 15м. Характеристики монитора. Экран: жидко кристаллический; Видимая диагональ: не менее 17 (430мм); Разрешение: не менее 1280 x 1024 (1,3 МП); Напряжение питания: 220 В; Дополнительные требования. - Наличие у поставщика сервисной службы на территории Республики Казахстан. - Монтаж, пуско-наладочные работы оборудования, обучение персонала. - Гарантийное сервисное обслуживание техники - не менее 37 (тридцати семи) месяцев с даты ввода в эксплуатацию. - Наличие инструкции по эксплуатации на русском и государственном языке. - Наличие регистрационного удостоверения. | штука | 1 | 10000000 | 10000000 | в течении60 календарных дней с момента заключения договора | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акиматаакимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |