Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат электрический суховоздушный | Назначение: для проведения бактериологических и серологических исследований Применение: в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах, ветеринарии, лабораториях пищевой и других отраслях промышленности. Термостаты обеспечивают: - равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; - установку и регулирование температуры; - автоматический контроль температуры в рабочей камере; - цифровую индикацию текущей и установленной температуры; - визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; - сохранение введенной информации при отключении электропитания. Термостаты обладают: - малым энергопотреблением; - малым весом; - звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры; - простотой в эксплуатации; высокой надежностью в работе. Технические характеристики Наименование параметра. Объем рабочей камеры, дм3, не менее; 80. Диапазон регулируемых температур, °С -нижнее значение, не менее -верхнее значение, не менее; t окр. среды +60. Дискретность задания температуры, °С не менее; 0,1. Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочего объема от средней, °С; ±0,4. Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, от +25° до +45° включительно от +45° до +60°; от -1 до ±1 от -2 до +1. Время непрерывной работы, ч, не менее; 500. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин., не более; 120. Напряжение сети, В; 220±10%. Частота, Гц; 50±1. Максимальная потребляемая мощность, Вт., не более; 250. Размеры рабочей камеры, мм. не менее - длина - ширина (глубина до дверцы) - высота; 396 393 496. Габаритные размеры, мм. не более - длина - ширина - выота; 525 521 721. Масса термостата, кг, не более - без принадлежностей - с принадлежностями; 36 40. Средний срок службы, лет, не менее; 10. Температура окружающей среды при эксплуатации, °С; +10…+35. Гарантийный срок, мес.; 37. | штука | 1 | 337 000 | 337000 | в течении 15 календарных дней с момента заключения договора | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |