Приложение 1

Техническая спецификация

| - № лота | - Наименование | - Краткая характеристика | - Ед изм. | - Кол-во | - Цена | - Сумма тенге | - Срок поставки | - Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | набор реагентов для выявления РНК SARS CoV2 методом ПЦР в режиме реального времени адаптированный для анализатора CFX 96 и автоматиечского выделения РНК на процессоре магнитных частиц | Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени предназначен для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 в клинических образцах (мазки со слизистой носа и задней стенки глотки, мокрота, бронхоальвеолярный лаваж) методом, основанным на обратной транскрипции вирусной РНК с последующей амплификацией кДНК в полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени на анализаторе CFX 96 Набор рассчитан на проведение анализа 96 образцов, включая контрольные образцы. Принцип анализа основан на регистрации процесса амплификации выбранного специфического фрагмента к ДНК (полученной методом обратной транскрипции из РНК коронавируса SARS-CoV-2),со специфичными к ДНК гибридизационными ДНК-зондами . Состав набора: Положительный контрольный образец (ПКО) - 1 пробирка, 1 мл; Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС), лиофилизированная - 96 пробирок; Оптическая плёнка - 1,5 листа. Аналитические и диагностические характеристики: Чувствительность выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2: по стандартному образцу предприятия составляет 25 копий в ПЦР-пробе (что соответствует 1Ч103 копий/мл исходного образца при использовании для выделения РНК наборов). Диагностическая чувствительность выявления РНК коронавируса человека SARS-CoV-2: 100% чувствительность (интервал 97%–100%, с доверительной вероятностью 95%). Диагностическая специфичность 100% (интервал 97%–100%, с доверительной вероятностью 95%). Воспроизводимость результатов: 100% межсерийную воспроизводимость результатов; исследование модельного образца, содержащего РНК SARS-CoV-2 в концентрации 1Ч103 копий/мл, в 10 повторах двумя разными операторами на двух сериях набора показало 100% внутрисерийную, межпостановочную и межсерийную воспроизводимость результатов. Условия транспортирования, хранения и применения набора: 2−8 °С – 12 месяцев* со дня выпуска; допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток.Наличие Регистрации тест-набора на территории РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 70%. | наб | 200 | 370000 | 74 000 000 | по заявке Заказчика | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 2 | Набор реагентов для автоматического выделения РНК из сыворотки, плазмы, лейкоцитарной фракции, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, адаптированный для процессора магнитных частиц. 96 определений | Набор реагентов для автоматического выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов предназначен для выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) из клинических образцов: сыворотки (плазмы) крови, лейкоцитарной фракции крови, биоптатов, ликвора, мочи, фекалий, соскобов эпителиальных клеток, а также из материалов объектов окружающей среды: суспензий клещей, проб воды. Набор предназначен для автоматического выделения нуклеиновых кислот из клинических образцов с использованием прибора для обработки магнитных частиц AUTO MAG 96 и CFX 96.Набор рассчитан на выделение нуклеиновых кислот из 96 образцов, включая контрольные образцы. Обеспечивает возможность проведения до 4 независимых процедур выделения по 24 образца в каждой, включая контроли. Принцип действия набора состоит в температурной обработке пробы многокомпонентным лизирующим раствором, разрушающим комплексы нуклеиновых кислот с белками, с последующей сорбцией на магнитные частицы, покрытые силикагелем, спиртовой отмывкой и элюцией. После этого проба готова к постановке реакции ПЦР/ОТ-ПЦР. Принцип анализа основан на выделении нуклеиновых кислот из пробы совместно с предварительно внесённым внутренним контрольным образцом (ВКО) и проведении реакции амплификации выбранного фрагмента НК с детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Положительный контрольный образец (ПКО) входит в состав ПЦР-наборов. ПКО проходит процедуру выделения наравне с биологическими пробами и отрицательным контрольным образцом (ОКО). Состав набора: • лизирующий раствор – 4 фл. по 15 мл; • раствор для отмывки No 1 – 4 фл. по 15 мл; • раствор для отмывки No 2 – 4 фл. по 15 мл; • элюирующий раствор – 4 фл. по 10 мл; • сорбент (суспензия магнитных частиц) – 1 фл., 1 мл; • раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 2 фл. по 4 мл; • отрицательный контрольный образец (ОКО) – 4 фл. по 3 мл; • внутренний контрольный образец (ВКО), лиофилизированный – 4 фл. Принадлежности: • завинчивающиеся пластиковые крышки для флаконов с ВКО – 4 шт. Аналитические и диагностические характеристики: Тест на эффективность выделения РНК ВГА определяется по восьми образцам с содержанием РНК ВГА 50 копий в пробе, приготовленным из стандартного образца предприятия, как процентное содержание образцов, определенных набором как положительные. Эффективность выделения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) определённая на 119 образцах – 100%. Объём исследуемых проб 100 мкл. Внутренний контрольный образец (ВКО) регистрируется по каналу FAM. Срок годности набора – 12 месяцев со дня выпуска ри температуре (2–8) °С. Допускается транспортирование при температуре до 25 °С не более 10 суток. Наличие Регистрации тест-набора на территории РК. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 70%. | наб | 200 | 110000 | 22 000 000 | по заявке Заказчика | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 3 | Транспортный раствор | Назначение: предназначен для транспортировки и хранения клинического материала из биоптатов и соскобов эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала, уретры, влагалища, задней стенки гортани и др. для последующего выявления возбудителей инфекционных заболеваний методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов ПЦР в режиме реального времени. Характеристики набора: Транспортный раствор представляет собой изотонический водно-солевой буферный раствор с добавлением консерванта, способствующий сохранности биопроб. Количество тестов: 200. Комплектация набора: Транспортный раствор – 200 пробирок по 500 мкл. Хранение биопроб: Приготовленные биопробы могут храниться: при комнатной температуре до 2 суток; при (2-8)°С до 2 недель; при температуре минус 20°С и ниже до 2 месяцев. Повторное замораживание-оттаивание проб не допускается. Условия хранения и транспортировки: хранить при температуре 2 – 8 ºС. Допускается транспортировка при температуре до 25 ºС не более 10 суток. Срок годности: 24 месяца. | шт | 20000 | 300 | 6 000 000 | по заявке Заказчика | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 4 | Планшет глубоколуночный для автоматической станции выделения нуклеиновых кислот (процессора для обработки магнитных частиц) 96 в упаковке | Глубоколуночный планшет на 96 лунок с V-образным дном и квадратной формой самой лунки. Изготовлен из бесцветного полипропилена, без покрытия. Объём каждой лунки 2,2 мл. Имеет низкое содержание тяжелых металлов и антистатические свойства, химически стабилен. Без пирогенов, ДНКазы/РНКазы. Выдерживает центрифугирование с ускорение 4000хg. Возможно подвергать длительному замораживанию до -86оС. Может применяться для бактерий, клеток, белков, нуклеиновых кислот и других биологических образцов; проведения реакций, культивирования и длительного хранения. Адаптирован для работы на процессоре магнитных частиц AutoMag96. Для однократного использования. | упак | 15 | 210 000 | 3 150 000 | по заявке Заказчика | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 5 | гребенки для процессора для обработки магнитных частиц Auto Mag 96 , 1 штука | Насадка на магнитные стержни, адаптирована для процессора магнитных частиц AutoMag96. Изготовлена из полипропилена. Каждая насадка магнитного стержня имеет шереховатую рабочую поверхность и на конце заострённую форму. Насадка совместима и используется совместно с глубоколуночными планшетами на 96 лунок с V-образным дном и квадратной формой самой лунки (объём каждой лунки 2,2 мл). Применяется для осаждения на её поверхности магнитных частиц и последующего их перемещения в глубоколуночные планшеты на борту процессора. Для однократного использования. | упак | 10 | 220 000 | 2 200 000 | по заявке Заказчика | КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» КГУ «УЗ акимата СКО», г. Петропавловск, ул. 4-ая Линия, 2 |
| 6 | Наконечники универсальные | Наконечники универсальные стерильные с фильтром 1000 мкл. Штатив/96 штук | упак | 50 | 5300 | 265 000 | по заявке Заказчика |  |
| 7 | Наконечники с фильтром 100-200 мкл | Наконечники с фильтром прозрачные стерильные 100-200 мкл для ПЦР штатив/96 штук | упак | 250 | 5300 | 1 325 000 | по заявке Заказчика |  |
| 8 | Стерильный зонд-тампон | Стерильный зонд-тампон 200 шт/уп. Используется для взятия мазка из гортани и носоглотки. Состав: ручка – полипропилен, наконечник для мазка – искусственное волокно Rayon | шт. | 20000 | 192,24 | 3 844 800 | по заявке Заказчика |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 112784800 |  |  |

Общая стоимость 112 784 800,0  (Сто двенадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот) тенге 00 тиын

И.о. главного врача                                                                                                                                                             Бижанов К.Б.