## прочие
|  | Техническая спецификация | Приложение №1
Международное непатентованое название | № лота | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | цена | Потребность Всего
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | кол-во | сумма
| 1 | Краситель Азур-эозин по Романовскому (жидкий). Сиропообразная жидкость темно-синего цвета; Время наступления окраски мазка при разведение краски 1:9 не более: 25 мин; Плотность при 20±2°С, г/л-1.00 – 1.01. Раствор сухого азур-эозина 0,76 % по Романовскому в метаноле и глицерине, в соотношении 1:1. Упаковка: флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой и этикеткой на русском языке. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке. | литр |  |  |  | 7100 | 13 | 92300 | #REF!
| 2 | Плазма кроличья цитратная сухая, лиофилизат в упаковке, 10 ампул по 1 мл. | набор |  |  |  | 37575 | 5 | 187875
| 3 | Краситель -фиксатор эозин метиленовый синий по Майн-Грюнвальду (в растворе ) Фиксатор-краситель представляет собой 0,30% раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле | литр |  |  |  | 6100 | 13 | 79300 | #REF!
| 4 | Набор реагентов для определения гемоглобина крови на 400 опред. гемоглобиноцианидным методом. Реагент № 1. Монореагент, K3[Fe(CN)6] - 6,07 ммоль/л, KCN - 7,67 ммоль/л, KH2PO4 - 10,30 ммоль/л, Детергент -0,5%; Линейность: отклонение не более 2% в диапазоне концентраций 50–300 г/л. Чувствительность: 30 г/л. Коэффициент вариации: не более 2%. | набор |  |  |  | 7800 | 2 | 15600 | #REF!
| 5 | Натрий хлористый х/ч Внешний вид: бесцветные кристаллы Спецификация: Химическая Формула: NaCl, Молекулярная масса: 58,44277 г/моль, Температура плавления: 800,8 °C, Температура кипения:1465 °C, 500 гр. | кг |  |  |  | 2400 | 2 | 4800 | #REF!
| 6 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации 500 опр. Состав набора: 1. Антиген кардиолипиновый для РМП - прозрачный бесцветный раствор высокоочищенных липидов: кардиолипина, лецитина, холестерина в спирте этиловом - 2,0 мл х 5 ампул; 2. Раствор холин-хлорида 70% - 5,0 мл х 1 флакон; 3. Скарификатор ампульный (при использовании ампул с кольцом или точкой облома скарификатор не вкладывается). Форма выпуска: набор в коробке из картона вместе с инструкцией по применению. Условия хранения: при температуре +6...22°C в сухом темном месте, замораживание недопустимо. Срок годности - 1 год с даты производства, указанной на упаковке, по истечении которого набор реагентов применению не подлежит. | упак |  |  |  | 41000 | 16 | 656000 | #REF!
| 7 | Набор реагентов для обнаружения в фекалиях яиц гельминтов по Метод Като (реактив Като- 1 фл, целлофановые покровные пластинки - 500 шт, пробка из силиконовой резины 1 шт) Срок годности - 2 года с даты производства, указанной на упаковке | набор |  |  |  | 5000 | 2 | 10000 | #REF!
| 8 | Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 165 г в упаковке для приготовления 5000 мл среды. | упак |  |  |  | 192800 | 1 | 192800 | #REF!
| 9 | Хромогенная среда для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Основа на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Основа для приготовления 5000 мл хромогенной среды для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 197 г упаковка. | упак |  |  |  | 257100 | 1 | 257100 | #REF!
| 10 | Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей - Основа на 25 л готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Хромогенная среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей. Основа 825 г в упаковке для приготовления 25 л среды. | упак |  |  |  | 835300 | 1 | 835300 | #REF!
| 11 | Хромогенная среда для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Добавка на 5000 мл готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Добавка для приготовления 5000 мл хромогенной среды для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 20 мл упаковка | упак |  |  |  | 1400 | 6 | 8400 | #REF!
| 12 | Хромогенная среда для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке - Основа на 25 л готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов.Основа для приготовления 25 л хромогенной среды для дифференциации и прямого тестирования чувствительности к антибиотикам в одной чашке. 985 г упаковка. | упак |  |  |  | 1124400 | 1 | 1124400
| 13 | Хромогенная среда для выделения и дифференциации Candida spp. - Основа на 25 л готовой среды из Набора сред для выделения, определения и подсчета патогенных микроорганизмов. Хромогенная среда для выделения и дифференциации Candida spp. Основа 1192,5 г в упаковке для приготовления 25 л среды. | упак |  |  |  | 674600 | 1 | 674600
| 14 | Натрий фосфорнокислый 2-х зам\ортофосфат\-Na2HPO4 ЧДА | кг |  |  |  | 65000 | 2 | 130000
| 15 | Натрий лимоннокислый 5,5 водный Na3C6H5O7*5,5H2O ЧДА | кг |  |  |  | 115000 | 1 | 115000
| 16 | Набор для окраски кислоустойчивых микроорганизмов (по Цилью-Нильсена) Состав набора: 1. Карболовый фуксин Циля, 100 мл - 1 флакон, 2. Солянокислый спирт (концентрат), 30 мл - 1 флакон, 3. Метиленовый синий, 100 мл - 1 флакон. Число анализируемых проб: 200 определений. Исследуемый материал: форменные элементы, слизь, флора, бактериальный эпителий. Условия хранения: при температуре от +18 до +25°С в крытых вентилируемых помещениях вдали от кислот и щелочей, не допуская воздействия прямых солнечных лучей. Красители сохраняют стабильность после вскрытия при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 6400 | 35 | 224000
| 17 | Среда Левенштейна-Йенсена без крахмала. Состав, грамм/600мл: L-Аспарагин 3,60; Калия дигидрофосфат 2,40; Магния сульфат 0,24; Магния цитрат 0,60; Малахитовый зеленый 0,40. Гомогенный сыпучий порошок зеленовато-синего цвета. Готовая среда имеет светлый голубовато-зеленый цвет с гладкой, слегка опалесцирующей поверхностью. Форма выпуска: непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку, содержат по 0,5 кг сухого порошка. Условия и сроки хранения: порошок хранить при температуре ниже +30°С плотно укупоренным, готовую среду хранить при температуре +2...8°С. Этикетка на упаковке на русском языке, содержит инструкцию по применению. Срок годности - 5 лет с даты производства, указанной на упаковке. | упак |  |  |  | 83000 | 2 | 166000
| 18 | Раствор Самсона (краситель для исследования ликвора)Состав набора:Реагент 1 - Реактив Самсона – 10 мл, 1 флакон, Реагент 2 - Фенол – 2,5 г, 1 флакон, Реагент 3 - Кислота сульфосалициловая 2-водная – 50 мл, 1 флакон, Реагент 4 - Натрий сернокислый или натрий сернокислый 10-водный – п/э пакет (70 г или 160 г), Реагент 5 - Калибровочный раствор общего белка,10 г/л – 5,0 мл, 1 флакон, Реагент 6 - Аммоний сернокислый – п/э пакет (85 г). Флакон емкостью 1 л из матового полиэтилена с цветной крышкой, упакован в полиэтиленовый пакет с этикеткой красного цвета. Рабочий раствор годен не более 1 суток. Аналитические характеристики: Определения белка - Линейная область определения – в диапазоне от 0,1 г/л до 1,5 г/л, отклонение – не более 10%. Чувствительность – не более 0,05 г/л. Коэффициент вариации результатов определения – не более 10 %. Минимальная определяемая концентрация глобулинов – 0,05 г/л (0,3 г/л общего белка). Набор должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение при температуре до +25°С не более 20 суток. Срок годности набора – 1 год с даты производства, указанной на этикетке набора. | набор |  |  |  | 16000 | 1 | 16000
| 19 | Раствор для окраски ретикулоцитов в пробирках. 1%-раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий для окраски ретикулоцитов суправитальным пробирочным методом. В микропробирках типа эппендорф (по 0,25мл) на 50 исследований проб.раствор представляет собой 1% раствор сухого красителя бриллиантовый крезиловый синий, разлит в пробирки типа Эппендорф (по 0,25мл) - 50 шт. Число анализируемых проб: 50. Проба: капиллярная кровь. Аналитические характеристики раствора (нормальные значения): Отностительное количество ретикулоцитов 0,5-1,2%; Абсолютное количество ретикулоцитов 30-70*10⁹/л. Условия хранения: в упаковке предприятия-изготовителя в крытых вентилируемых помещениях, исключив воздействие прямых солнечных лучей, при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности. Эксплуатация: раствор стабилен после вскрытия флакона при температуре от +2°С до +8°С в течение всего срока годности при условии достаточной герметизации флакона. Срок годности: 1 год со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя. | набор |  |  |  | 8000 | 1 | 8000 | #REF!
| 20 | Диметилсульфаксид С2Н5ОS | литр |  |  |  | 34000 | 0.5 | 17000 | #REF!
| 21 | Калий фосфорнокислый 1 замещ.(дигидроортофосфат) КН2РО4 х\ч | кг |  |  |  | 8000 | 2 | 16000 | #REF!
| 22 | N-acetyl-L-cycteine (For biochemistry) уп 100 гр | упак |  |  |  | 90000 | 12 | 1080000 | #REF!
| 23 | Магнезия сернокислая | кг |  |  |  | 1000 | 2 | 2000 | #REF!
| 24 | Набор реагентов для флюорохромной окраски кислотоустойчивых микобактерий аурамином О и родамином С («Флюорохромная окраска КУМ»). Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. ; 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл ; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г; Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 32000 | 2 | 64000 | #REF!
| 25 | Фенол. Водный раствор фенолового красного, состав: Красная натриевая соль фенола 0,04 г, Дистиллированная вода 100 мл. Цвет от красного до темно-бордового, без какого-либо преципитата. Индикация: pH 6.80 (желтая) до pH 8.20 (красный). Использовать до даты срока годности, указанного на этикетке. Условия хранения: при температуре +10...30°C, беречь от воздействия прямого солнечного света. | кг |  |  |  | 22000 | 2 | 44000 | #REF!
| 26 | Парадиметиламинобензальдегид (П-диметиламинобензальдегид, Диметиламинобензальдегид-пара, 4-Диметиламинобензальдегид, реагент Эрлиха) — Светло-желтый или сероватый кристаллический порошок. Парадиметиламинобензальдегид – один из реактивов для определения присутствия оксипролина и триптофана (веществ, применявшихся в прошлом в качестве связующих в красителях и красках). | кг |  |  |  | 35000 | 0.2 | 7000 | #REF!
| 27 | Набор для флуоресцентного окрашивания микобактерий (с аурамином и родамином) 1набор. Набор состоит из флюорохромных красителей - Аурамин О (S054) и родамин, смесь кислоты и спирта (S055), раствор калия перманганата (метиленовый синий S056). Люминесцентная микроскопии является наиболее чувствительный методом для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий в лабораториях, выполняющих ежедневно большое число исследований (порядка 30 и более). Люминесцентные красители связываются с воскоподобными структурами микробной клетки и при последующем облучении окрашенных клеток возбуждающим источником света (определенный спектр ультрафиолетового излучения) палочки микобактерий начинают светиться оранжевым или ярко-желтым светом на черном или темно-зеленом фоне. Технические характеристики Состоит из трех стеклянных флаконов: 1. Раствор флюорохромов (100 мл): Аурамин О 1,0 г; Родамин С 0,1 г; Дистиллированная вода 1000,0 мл. 2. Обесцвечивающий раствор (100 мл): Соляная кислота, концентрированная 3 мл; Этиловый спирт (96%) 97 мл. 3. Раствор для окрашивания фона (100 мл): Метиленовый синий 0,025 г Дистиллированная вода 100,0 мл. Хранить при температуре +2...8°C, использовать до даты, указанной на этикетке. | набор |  |  |  | 35000 | 2 | 70000 | #REF!
|  | Итого: | [5 empty] | 128.7 | 6097475 | #REF!
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Дюсенов А.К.