## Биохим
Приложение 1
Техническая спецификация
"Реагенты на биохимический анализатор BioChem FC-200 на 2021 год"
Номер лота | Полная характеристика (описание) товаров |  | Ед.измерения | кол-во | Цена (тенге), в т.ч. НДС | Сумма
1 | Набор реагентов глюкозы Гексокиназы. Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке крови по конечной точке. Технические характеристики Метод: конечная точка. Состав основного реагента: Аденозинтрифосфат: не менее 3,8 ммоль/л. НАД+: 2,7 ммоль/л. Гексокиназа: 2000 Ед/л. Глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа: не менее 3000 Ед/л. Также инертные вещества для оптимальной работы системы. Фасовка: 1x100 мл реагент, 1х 5 мл стандарт глюкозы. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов глюкозы Гекс (реагент1*125+ стандарт 1*2мл1шт) | упак | 30 | 19500 | 585000
2 | Набор реагентов Белок общий . Набор для количественного определения белка общего в сыворотке крови биуретовым методом по конечной точке. Метод: Биуретовый, конечная точка. Состав основного реагента: Гидроксид натрия не менее 600 ммоль/л, Сульфат меди не менее 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия не менее 32 ммоль/л, Йодид калия не менее 30 ммоль/л. 2.Бычий альбумин не менее 5гр/дл (50г/л). Длина волны: 540 нм. Линейность: 1-15,0 г/дл. Фасовка: 1x125 мл, 1х5 мл стандарт общего белка. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Белок общий (реагент 1*125мл+ стандарт 1*2мл (1 шт) | упак | 12 | 19100 | 229200
3 | Набор реагентов Билирубина общего. Набор реагентов билирубин общий (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml. Тип пробы: сыворотка. Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка. Химический состав реагента: 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – не менее 32 ммоль. Соляная кислота - не менее 165 ммоль. ДМСО – не менее 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – не менее 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин. дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны: 560. Линейность: 0-342 мкмоль/л. Чувствительность: 0,17 мкмоль/л. CV, %: 2,9. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов билирубина общего (Реагент 1:1*250мл+ Реагент2:1-15 мл+ Калибиратор 1*3 мл (1шт) | упак | 15 | 26200 | 393000
4 | Набор реагентов АЛТ. Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set). Тип пробы: сыворотка. Метод: IFCC, кинетика. Химический состав реагента: L-Аланин не менее 500 ммоль/л, ЛДГ >1200 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л, 2-Оксоглутарат не менее 15 ммоль/л, NADH (Динатриевая соль) не менее 0,18 ммоль/л, Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 14. Линейность: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 1,8 МЕ/л. Состав набора: биреагент. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов АЛТ (Реагент 1:1*100 мл+ Реагент 2-1*20 мл (1 шт) | упак | 20 | 18800 | 376000
5 | Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрасфераза). Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml. Тип пробы: сыворотка. Метод: ферментативный, кинетика. Химический состав реагента: L-Аспартат 240 ммоль/л, МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л, ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л, NADH 0,18 ммоль/л., Длина волны: 340., Стабильность готового раствора, суток: 21. Линейность: 0-500 Ед/л. Чувствительность: 2,65 Ед/л. CV, %: 4,19. Состав набора: биреагент.После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрасфераза) (Реагент 1*120 мл (1 шт) | упак | 20 | 26300 | 526000
6 | Набор реагентов креатинина Пикриновая кислота. Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови кинетическим методом. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий не менее 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий не менее 10 мМ бората натрия, не менее 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина не менее (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм. Линейность: 0,1-25,0мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов креатинина (со стандартом) (Пикриновая кислота 1-1*125 мл+ Буфер 1*125 мл+ Стандарт 1*2 мл) | упак | 15 | 25100 | 376500
7 | Набор реагентов Магний. Набор для определения магния в сыворотке методом с кальмагитом по конечной точке. Метод: Кальмагит, конечная точка. Состав набора не менее: Буфер: 2-этиламиноэтанол 6.0 г/л; Цианид калия 0.10 % г/л, ЭГТА 1.18 ммоль/л. Окрашивающий реагент не менее: Кальмагит 0.006% г/л., Сурфактант 0,03 % г/л. Длина волны: 520 нм. Линейность: 0-4,86 мг/дл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Магний (Реагент 1:1*100 мл, Реагент 2:1*10 мл+Стандарт 1*5 мл) | упак | 20 | 18900 | 378000
8 | Набор реагентов Азот Мочевины. Набор реагентов Азот Мочевины (Реагент 1:1*125 мл, Реагент 2:1*25 мл+Стандарт 1*5 мл. Метод: уреазный/ глутаматдегидрогеназный, кинетика. Химический состав реагента, раствора не менее: Трис-буфер, рН 7,8 80/100 ммоль/л.Альфа-кетоглутарат/ 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л. АDP 0,6 ммоль/л. Уреаза >20,000 Ед/л. ГлДГ >1,500 Ед/л. NADH 0,25 ммоль/л. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 14. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины. 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины. Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины. Состав набора: биреагент, стандарт. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Азот Мочевины (Реагент 1:1*125 мл, Реагент 2:1*25 мл+Стандарт 1*2 мл) | упак | 15 | 26200 | 393000
9 | Набор реагентов Железо со стандартом. Набор реагентов Железо со стандартом для автоматического анализатора. Тип пробы: сыворотка не менее: Феррозин: 0,5 ммоль/л. Уксусная кислота: 0,5 ммоль/л, Гидроксиламина гидрохлорид: 0,3 ммоль/л, Натрия тиогликолят: 25,0 ммоль/л, Неактивные добавки и консерванты, Стандарт железа (500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л)): 500 мкг хлорида железа в гидроксиламингидрохлориде. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Железо со стандартом для автоматического анализатора 1*100 мл буферный реагент +1*10 мл окрашивающий реагент + 1*5 мл стандарт железа) | упак | 3 | 28000 | 84000
10 | Набор реагентов Хлор со стандартом. Набор реагентов Хлор со стандартом 1*125 мл реагент R1 +1*5мл стандарт хлора. 1. Реагент хлора (активные ингридиенты) не менее: Нитрат ртути 0,058 ммоль/л, Тиоционат ртути 1,75 ммоль/л, Хлорид ртути 0,74 ммоль/л, Нитрат железа 22,3 ммоль/л M, Прочие неактивные компоненты в разбавленной кислоте с добавлением метанола. Набор реагеантов Хлор со стандартом, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл должны быть одного производителя. | Набор реагентов Хлор со стандартом 1*125 мл реагент R1 +1*5мл стандарт хлора | упак | 3 | 26100 | 78300
11 | Набор реагентов Калий. Набор реагентов Калий реагент 1*125мл+ калибратор 1*5мл (1 шт). Описание: Количество калия определяется с помощью тетрафенилбората натрия в специально приготовленной смеси для получения коллоидных взвесей 3, мутность которой пропорциональна концентрации калия в диапазоне от 2 до 7 мэкв/л. Состав реагента 1. Реагент калия: Тетрафенилборат натрия 2,1 ммоль, консерванты и загустители. 2. Стандарт калия не менее: эквивалент 4 мэкв/л. Набор реагеантов Белок общий, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл используются в работе совместно, и должны быть одного производителя. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Калий реагент 1*125мл+ калибратор 1*5мл (1 шт) | упак | 20 | 21100 | 422000
12 | Набор реагентов Кальций. Набор реагентов Кальций реагент 1:колор 1*125мл + реагент 2*125мл+Стандарт 1*5мл)(1 шт). Состав не менее: 1. Цветной реагент кальция (А): о-Крезолфталеин – 0,14 мМоль; 8-гидроксихинолин – 13 мМоль.2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМоль, цианид калия – 2 мМоль, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих реагентах: А и В. 3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (2,5 мМоль/л). Смешанный реагент (А и В) стабилен в течение двух(2) недель в холодильнике и одну(1) неделю при комнатной температуре. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Кальций реагент 1:колор 1*125мл+ реагент 2*125мл+Стандарт 1*5мл)(1 шт) | упак | 12 | 15900 | 190800
13 | Набор реагентов Альбумин. Набор для количественного определения альбумина в сыворотке крови методом по конечной точке c бромкрезоловым зеленым. Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка. Состав основного реагента не менее: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм. Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл .Набор реагеантов Альбумин, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл должны быть одного производителя. | Набор реагентов Альбумин со стандартом 1*125мл+1,5 мл стандарт альбумина | упак | 10 | 19200 | 192000
14 | Набор реагентов Холестерина. Набор для количественного определения холестерина в сыворотке крови методом Триндера по конечной точке. Метод: Триндера, конечная точка. Состав основного реагента не менее: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм. Линейность: 0 - 700 мг/дл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Холестерина реагент 1*125 мл+ стандарт 1*2 мл (1 шт) | упак | 3 | 21200 | 63600
15 | Набор реагентов Амилаза. Набор реагентов Амилаза (1*125мл реагент). Состав реагента не менее: Буфер MES 100 ммоль/л, pH 6,0, 2-хлор-4-нитрофенил-α-D-мальтотриозид 2,25 ммоль/л, Хлорид натрия 350 ммоль/л, Ацетат кальция 6 ммоль/л, Тиоцианид калия 900 ммоль/л, Азид натрия 0,95 г/л, Хранение и стабильность реагента-Реагент HTI α -амилазы стабилен в течение всего срока годности. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Амилаза (1*125мл реагент) | упак | 8 | 79300 | 634400
16 | Набор реагентов Триглицериды. Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови методом энзиматического гидролиза по конечной точке. Метод: Триндера, конечная точка. Состав основного реагента не менее: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа > 250 Ед/л, Пероксидаза > 2,000 Ед/л, Буфер (рН 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм. Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Триглицериды реагент со стандартом 1*125 мл реагент+1*5 мл | упак | 2 | 30400 | 60800
17 | Набор реагентов Мочевой кислоты. Набор для определения мочевой кислоты в сыворотке крови уриказным методом по конечной точке. Метод: Триндера/уриказный, конечная точка. Состав основного реагента не менее: 4-ААП 4ммоль/л, ДХГБС 2 ммоль/л, Буфер рН 7. Длина волны: 520 нм. Линейность: 0-20 мг/дл. Набор реагеантов Мочевой кислоты, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл должны быть одного производителя. | Набор реагентов Мочевой кислоты (1*125 мл+стандарт 1*2 мл) | упак | 3 | 26400 | 79200
18 | Набор реагентов Щелочная фосфатаза. Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом. Метод: кинетический. Состав основного реагента после смешивания реагента 1 и реагента 2 не менее: п-нитрофенил фосфат 17 мМ, Ионы магния 4 мМ, Буфер (рН 10,2±0,2), Активатор и связывающий компонент. Длина волны: 405 нм. Линейность: 900 Ед/л. Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение 14 дней при 2-8 ºС. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов Щелочной фосфатазы 1*100 мл+ реагент2 1*20 мл | упак | 12 | 18800 | 225600
19 | Набор реагентов биохимического контроля Level 1*5мл, Level 2*5мл. Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста. Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода. Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С. | Набор реагентов биохимического контроля уровень (1 и 2) 2*5 мл | упак | 12 | 23800 | 285600
20 | Набор реагентов Гамма-глутамилтрансфераза ГГТ. Набор реагентов Гамма глумилтранфереза ГГТ (1*100мл, реагент R1+1*20мл реагент R2). Метод: кинетика. Состав набора не менее: γ-GT Buffer (R1): Tрис-буфер, pH 8.25 100 ммоль/л, Глицилглицин 100 ммоль/л, γ-GT Субстрат (R2): L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 4.0 ммоль/л, Длина волны: 405 нм. Линейность: 0- 300 Ед/л при 37°C. Стабильность рабочего раствора: 4 недели при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. | Гамма глумилтранфереза ГГТ (1*100мл, реагент R1+1*20мл реагент R2) | упак | 12 | 26200 | 314400
21 | Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин, реагент1*30мл, реагент2*10мл, лизирующий реагент *125мл, калибраторы № 1,2,3,4 по 0,5мл, набор контролей №1,2 по0,5мл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. |  | упак | 6 | 759000 | 4554000
22 | Промывочный раствор 2 (концентрат) *500мл. Промывочный раствор №2 (концентрат) 500 мл. Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет. Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата. Состав не менее: 1,05 N раствор NaOH | Набор реагентов Гликолизированный гемоглобин реагент 1-1*30 мл, реагент 2-1*10 мл,лизирующий реагент - 1*125 мл, калибраторы 1,2,3,4- 0,5 мл, набор контролей 1,2 -2*0,5 мл в т.ч.: | упак | 12 | 44950 | 539400
23 | Из комплекта анализатора биохимического FC-200 Сегменты фотометрических кювет (в упаковке 160шт). Из комплекта анализатора биохимического BioChem FC-200 автоматического: сегменты фотометрических кювет. Материал изготовления: пластик. Вес кюветы не менее: 9,37гр. Вид кювет: Соединены по 9 штук. Размеры блока кювет не менее (выс * длина * ширина): 37 * 7 * 7 мм. Количество штук в упаковке: 160 | Промывочный раствор №2 (концентрат) 500 мл | упак | 50 | 144000 | 7200000
24 | Набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5мл. Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах. Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека. Разведение: деионизированная вода. Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток). | Пробирки д/образцов 13мм для б/х анал. FC-360 | фл | 6 | 23900 | 143400
| Итого: |  |  | 321 |  | 18324200
| Главный врач |  |  | К.Б. Бижанов