## лекарства
Приложение 1. Техническая спецификация
№ лота |  | Наименование медицинского изделия | ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | Количество | Потребность Всего
|  |  |  | кол-во | сумма |  |  | Цена | сумма
| 1 | Фильтр дыхательный бактериальновирусный, стерильный, однократного применения. Корпус из прозрачного полимерного материала, оснащенный СО2-портом с разъемом "Луер-Лок. Фильтр дыхательный контура дыхательного вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых Сlear-Guard 3 с портом Луер Лок с герметизирующим "not loosing" колпачком, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F/15M - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 150мл. Эффективное время работы 24 часа.Материал: полипропилен, акрил, керамика. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт. |  |  |  | 1800 | 824 | 1483200
| 2 | Удлинитель стерильный высокого давления для инфузионной терапии к перфузору. Гибкая, прозрачная трубка с соединением Луер-Лок, адаптированы к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам. Внутренний диаметр 1,5 мм, длина 150 см | шт. |  |  |  | 100 | 480 | 48000
| 3 | Шприц трехкомпонентный для шприцевых насосов 50 мл с предустановленной иглой (18G, 40 мм), с винтовой насадкой, поршнем с двумя уплотнительными кольцами, нестираемой градуировкой. | шт. |  |  |  | 100 | 450 | 45000
| 4 | Маска для аппарата ИВЛ с гелевым наполнителем. Размер S. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. | шт. |  |  |  | 10 | 167000 | 1670000
| 5 | Маска для аппарата ИВЛ с гелевым наполнителем. Размер М. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. | шт. |  |  |  | 15 | 167000 | 2505000
| 6 | Маска для аппарата ИВЛ с гелевым наполнителем. Размер L. Полнолицевые маски для неинвазивной вентиляции закрывает нос и рот пациента. Маска оснащена манжетой с силиконовым гелем. В сочетании с гибким кольцом, встроенным внутрь гибкого, прозрачного корпуса, что позволяет регулировать форму и размер маски индивидуально для каждого пациента. Обеспечивает полный комфорт и полное прилегание. | шт. |  |  |  | 10 | 167000 | 1670000
| 7 | Направляющий воздуховод № 3-90 мм.Для ротоглоточной интубации пациентов при общем наркозе и интубации в бессознательном состоянии. Технические характеристики: Воздуховод изготовлен из полиэтилена, внутренняя часть из полиоксимета; Блокировка прикуса для предотвращения укуса языка и закупорки дыхательных путей; Закругленные атравматичные края. | шт. |  |  |  | 50 | 210 | 10500
| 8 | Направляющий воздуховод № 5-110 мм. Для ротоглоточной интубации пациентов при общем наркозе и интубации в бессознательном состоянии. Технические характеристики: Воздуховод изготовлен из полиэтилена, внутренняя часть из полиоксимета; Блокировка прикуса для предотвращения укуса языка и закупорки дыхательных путей; Закругленные атравматичные края. | шт. |  |  |  | 50 | 210 | 10500
| 9 | Тест-полоски для Анализатора мочи Lab U Reader Plus (150 шт.). Предсталяют собой скрининоговые тесты для диагностики заболеваний печени, билиарной или печеночной обструкции, диабета, гемолитических, урологических и нефрологических заболеваний, ассоцированных с гематурией и гемоглобинурией, заболеваний почек и мочевого тракта, патологических сдвигов значений pH, а также для исследования осадка мочи. Тест-полоски содержат дополнительное поле без реагента, которое используется для компенсации естественного цвета мочи.Тест-полоски представляют собой пластиковую полоску, на которой крепятся тестовые зоны с нанесенными на них реактивами. Полоски упакованы в пластиковый пенал, в крышке которого находится осушитель. Пенал дополнительно упакован в полиэтилен. Особенности: отличное средство для диагностики развития на ранних этапах в профилактической медецине; возможность визуальной оценки; сухая химия; 150 тест-полос в пенале; время определения- 1 мин. 11 определяемых параметров: билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок, (альбумин), кровь, pH, нитриты, лейкоциты, удельный вес. | упак. |  |  |  | 30 | 17400 | 522000
|  | итого: | [6 empty] | 7964200
|  | Главный врач |  |  |  |  | Бижанов К.Б.