## Биохим
Приложение 1
Техническая спецификация
"Реагенты на биохимический анализатор BioChem FC-200 на 2024 год"
Международное непатентованое название | № лота | Наименование | Лек.форма | Ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | Количество | Цена | Итого сумма | 1-й квартал | [5 empty] | Срок и место поставки
[11 empty] | кол-во |  |  |  | сумма (тыс.тенге)
[5 empty] | кол-во | сумма |  |  |  |  | всего | I | II | III | I | II
| 1 | Набор реагентов Глюкоза оксидазная со стандартом 1х125 мл реагент+1х5мл Стандарт глюкозы. Набор для количественного определения содержания глюкозы в сыворотке крови. Метод: оксидазная, конечная точка. Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут. Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл. Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент,1х 2 мл стандарт глюкозы, Контроли и реагенты одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Страна происхождения (США) Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов глюкозы Гекс (реагент1*125+ стандарт 1*2мл1шт) | уп |  |  |  | 12 | 26950 | 323400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 2 | Набор реагентов Белок общий. Набор для количественного определения белка общего в сыворотке крови биуретовым методом по конечной точке. Метод: Биуретовый, конечная точка. Состав основного реагента: Гидроксид натрия не менее 600 ммоль/л, Сульфат меди не менее 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия не менее 32 ммоль/л, Йодид калия не менее 30 ммоль/л. 2.Бычий альбумин не менее 5гр/дл (50г/л). Длина волны: 540 нм. Линейность: 1-15,0 г/дл. Фасовка: 1x125 мл, 1х5 мл стандарт общего белка. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Белок общий (реагент 1*125мл+ стандарт 1*2мл (1 шт) | уп |  |  |  | 6 | 27700 | 166200 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 3 | Набор реагентов Билирубина общего. Набор реагентов билирубин общий (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml. Тип пробы: сыворотка. Метод: DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка. Химический состав реагента: 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – не менее 32 ммоль. Соляная кислота - не менее 165 ммоль. ДМСО – не менее 7моль. 2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – не менее 60 ммоль. 3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиамин. дигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л). Длина волны: 560. Линейность: 0-342 мкмоль/л. Чувствительность: 0,17 мкмоль/л. CV, %: 2,9. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов билирубина общего (Реагент 1:1*250мл+ Реагент2:1-15 мл+ Калибиратор 1*3 мл (1шт) | уп |  |  |  | 4 | 28295 | 113180 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 4 | Набор реагентов АЛТ. Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set). Тип пробы: сыворотка. Метод: IFCC, кинетика. Химический состав реагента: L-Аланин не менее 500 ммоль/л, ЛДГ >1200 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л, 2-Оксоглутарат не менее 15 ммоль/л, NADH (Динатриевая соль) не менее 0,18 ммоль/л, Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 14. Линейность: 0-500 МЕ/л. Чувствительность: 1,8 МЕ/л. Состав набора: биреагент. Фасовка: 1х100мл, 1х20мл стандарт АЛТ. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов АЛТ (Реагент 1:1*100 мл+ Реагент 2-1*20 мл (1 шт) | уп |  |  |  | 6 | 27245 | 163470 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 5 | Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрасфераза). Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрансфераза (SGOT) R1: 1 x 120ml, R2: 1 x 30ml. Тип пробы: сыворотка. Метод: ферментативный, кинетика. Химический состав реагента: L-Аспартат 240 ммоль/л, МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л, ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л, Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л, 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л, NADH 0,18 ммоль/л., Длина волны: 340., Стабильность готового раствора, суток: 21. Линейность: 0-500 Ед/л. Чувствительность: 2,65 Ед/л. CV, %: 4,19. Состав набора: биреагент.После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов АСТ (Аспартатаминотрасфераза) (Реагент 1*120 мл (1 шт) | уп |  |  |  | 6 | 38115 | 228690 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 6 | Набор реагентов креатинина Пикриновая кислота. Набор для количественного определения креатинина в сыворотке крови кинетическим методом. Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий не менее 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий не менее 10 мМ бората натрия, не менее 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина не менее (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм. Линейность: 0,1-25,0мг/дл. Стабильность рабочего раствора: 1 месяц. Фасовка: R1: 1х125мл, R2: 1х125мл стандарт 1х5 мл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов креатинина (со стандартом) (Пикриновая кислота 1-1*125 мл+ Буфер 1*125 мл+ Стандарт 1*2 мл) | уп |  |  |  | 4 | 36435 | 145740 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 7 | Набор реагентов Магний (Реагент 1:1*100 мл, Реагент 2:1*10 мл+Стандарт 1*5 мл). Набор реагентов Магний. Набор для определения магния в сыворотке методом с кальмагитом по конечной точке. Метод: Кальмагит, конечная точка. Состав набора не менее: Буфер: 2-этиламиноэтанол 6.0 г/л; Цианид калия 0.10 % г/л, ЭГТА 1.18 ммоль/л. Окрашивающий реагент не менее: Кальмагит 0.006% г/л., Сурфактант 0,03 % г/л. Длина волны: 520 нм. Линейность: 0-4,86 мг/дл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Магний (Реагент 1:1*100 мл, Реагент 2:1*10 мл+Стандарт 1*5 мл) | уп |  |  |  | 9 | 27410 | 246690 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 8 | Набор реагентов Азот Мочевины (Реагент 1:1*125 мл, Реагент 2:1*25 мл+Стандарт 1*5 мл. Метод: уреазный/ глутаматдегидрогеназный, кинетика. Химический состав реагента, раствора не менее: Трис-буфер, рН 7,8 80/100 ммоль/л.Альфа-кетоглутарат/ 2-Оксоглутарат 5 ммоль/л. АDP 0,6 ммоль/л. Уреаза >20,000 Ед/л. ГлДГ >1,500 Ед/л. NADH 0,25 ммоль/л. Длина волны: 340. Стабильность готового раствора, суток: 14. Линейность: 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины. 0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины. Чувствительность: 0,4 мМ/л мочевины. Состав набора: биреагент, стандарт. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под парраметры реагента. | Набор реагентов Азот Мочевины (Реагент 1:1*125 мл, Реагент 2:1*25 мл+Стандарт 1*2 мл) | уп |  |  |  | 6 | 37900 | 227400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 9 | Набор реагентов Железо со стандартом для автоматического анализатора 1*100 мл буферный реагент +1*10 мл окрашивающий реагент + 1*5 мл стандарт железа) Набор реагентов Железо со стандартом. Набор реагентов Железо со стандартом для автоматического анализатора. Тип пробы: сыворотка не менее: Феррозин: 0,5 ммоль/л. Уксусная кислота: 0,5 ммоль/л, Гидроксиламина гидрохлорид: 0,3 ммоль/л, Натрия тиогликолят: 25,0 ммоль/л, Неактивные добавки и консерванты, Стандарт железа (500 мкг/дл (89,5 мкмоль/л)): 500 мкг хлорида железа в гидроксиламингидрохлориде. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Железо со стандартом для автоматического анализатора 1*100 мл буферный реагент +1*10 мл окрашивающий реагент + 1*5 мл стандарт железа) | уп |  |  |  | 2 | 40635 | 81270 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 10 | Набор реагентов Калий. Набор реагентов Калий реагент 1*125мл+ калибратор 1*5мл (1 шт). Описание: Количество калия определяется с помощью тетрафенилбората натрия в специально приготовленной смеси для получения коллоидных взвесей 3, мутность которой пропорциональна концентрации калия в диапазоне от 2 до 7 мэкв/л. Состав реагента 1. Реагент калия: Тетрафенилборат натрия 2,1 ммоль, консерванты и загустители. 2. Стандарт калия не менее: эквивалент 4 мэкв/л. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Калий реагент 1*125мл+ калибратор 1*5мл (1 шт) | уп |  |  |  | 2 | 30500 | 61000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 11 | Набор реагентов Кальций. Набор реагентов Кальций реагент 1:колор 1*125мл + реагент 2*125мл+Стандарт 1*5мл)(1 шт). Состав не менее: 1. Цветной реагент кальция (А): о-Крезолфталеин – 0,14 мМоль; 8-гидроксихинолин – 13 мМоль.2. Буфер: Диэтиламид – 363 мМоль, цианид калия – 2 мМоль, инертные реагенты и стабилизаторы в обоих реагентах: А и В. 3. Стандарт кальция: Хлорид кальция (2,5 мМоль/л). Смешанный реагент (А и В) стабилен в течение двух(2) недель в холодильнике и одну(1) неделю при комнатной температуре. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Кальций реагент 1:колор 1*125мл+ реагент 2*125мл+Стандарт 1*5мл)(1 шт) | уп |  |  |  | 2 | 23045 | 46090 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 12 | Набор реагентов Альбумин реагент 1*125мл , стандарт альбумина1*5мл. Набор реагентов Альбумин. Набор для количественного определения альбумина в сыворотке крови методом по конечной точке c бромкрезоловым зеленым. Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точка. Состав основного реагента не менее: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1; сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы. 2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V со стабилизатором (5 г/дл). Длина волны: 630 нм. Линейность: 0,5 - 8,0 г/дл .Набор реагеантов Альбумин, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Альбумин со стандартом 1*125мл+1,5 мл стандарт альбумина | уп |  |  |  | 6 | 27930 | 167580 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 13 | Набор реагентов Холестерина реагент 1*125 мл+ стандарт 1*2 мл (1 шт). Набор для количественного определения холестерина в сыворотке крови методом Триндера по конечной точке. Метод: Триндера, конечная точка. Состав основного реагента не менее: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм. Линейность: 0 - 700 мг/дл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Холестерина реагент 1*125 мл+ стандарт 1*2 мл (1 шт) | уп |  |  |  | 2 | 30760 | 61520 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 14 | Набор реагентов Амилаза. Набор реагентов Амилаза (1*125мл реагент). Состав реагента не менее: Буфер MES 100 ммоль/л, pH 6,0, 2-хлор-4-нитрофенил-α-D-мальтотриозид 2,25 ммоль/л, Хлорид натрия 350 ммоль/л, Ацетат кальция 6 ммоль/л, Тиоцианид калия 900 ммоль/л, Азид натрия 0,95 г/л, Хранение и стабильность реагента-Реагент HTI α -амилазы стабилен в течение всего срока годности. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Амилаза (1*125мл реагент) | уп |  |  |  | 5 | 114850 | 574250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 15 | Набор реагентов Триглицериды реагент со стандартом 1*125 мл реагент+1*5 мл. Набор реагентов Триглицериды. Набор для количественного определения триглицеридов в сыворотке и плазме крови методом энзиматического гидролиза по конечной точке. Метод: Триндера, конечная точка. Состав основного реагента не менее: АТР 0.5 ммоль/л, Ацетат магния 12 ммоль/л, 4-Хлорфенол 3.5 ммоль/л, 4-Аминофеназон 0.3 ммоль/л, Глицерин фосфат оксидаза > 4500 Ед/л, Липаза > 200,000 Ед/л, Глицерокиназа > 250 Ед/л, Пероксидаза > 2,000 Ед/л, Буфер (рН 7.4) 50 ммоль/л, сурфактанты, стабилизаторы и консерванты. Длина волны: 520 нм. Линейность: 0-1000 мг/дл (0-11,3 ммоль/л). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Триглицериды реагент со стандартом 1*125 мл реагент+1*5 мл | уп |  |  |  | 2 | 44050 | 88100 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 16 | Набор реагентов Мочевой кислоты (1*125 мл+стандарт 1*5 мл). Набор реагентов Мочевой кислоты. Набор для определения мочевой кислоты в сыворотке крови уриказным методом по конечной точке. Метод: Триндера/уриказный, конечная точка. Состав основного реагента не менее: 4-ААП 4ммоль/л, ДХГБС 2 ммоль/л, Буфер рН 7. Длина волны: 520 нм. Линейность: 0-20 мг/дл. Набор реагеантов Мочевой кислоты, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Мочевой кислоты (1*125 мл+стандарт 1*2 мл) | уп |  |  |  | 2 | 38275 | 76550 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 17 | Набор реагентов Щелочной фосфатазы 1*100 мл+ реагент2 1*20 мл. Набор реагентов Щелочная фосфатаза. Набор для количественного определения щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом. Метод: кинетический. Состав основного реагента после смешивания реагента 1 и реагента 2 не менее: п-нитрофенил фосфат 17 мМ, Ионы магния 4 мМ, Буфер (рН 10,2±0,2), Активатор и связывающий компонент. Длина волны: 405 нм. Линейность: 900 Ед/л. Стабильность: Рабочий реагент стабилен в течение 14 дней при 2-8 ºС. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Щелочной фосфатазы 1*100 мл+ реагент2 1*20 мл | уп |  |  |  | 5 | 28280 | 141400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 18 | Набор реагентов биохимического контроля Level 1*5мл, Level 2*5мл. Набор реагентов Химический контроль для контроля полученных данных и контроля точности проведения теста. Определяемые параметры: альбумин, общий/прямой билирубин, азот мочевины, мочевина, кальций, кальций Арсеназо, углекислый газ, хлор, холестерин, креатинин, креатинкиназа, глюкоза Гексокиназная/ Оксидазная, железо, ОЖСС, магний, фосфор, калий, натрий, общий белок, триглицериды GPO, мочевая кислота, щелочная фосфатаза, кислая фосфатаза, АЛТ, АСТ, амилаза, гаммаглутамилтранфераза, лактатдегидрогеназа, липаза, лактат. Состав: человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных), химических соединений, лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение: дистиллированная/деионизированная вода. Стабильность готового раствора: 7 суток за исключением щелочной фосфатазы и билирубина 48 часов) при температуре 2-8 °С.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры набора реагентов. | Набор реагентов биохимического контроля уровень (1 и 2) 2*5 мл | уп |  |  |  | 9 | 36225 | 326025 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 19 | Набор реагентов Гамма-глутамилтрансфераза ГГТ. Набор реагентов Гамма глумилтранфереза ГГТ (1*100мл, реагент R1+1*20мл реагент R2). Метод: кинетика. Состав набора не менее: γ-GT Buffer (R1): Tрис-буфер, pH 8.25 100 ммоль/л, Глицилглицин 100 ммоль/л, γ-GT Субстрат (R2): L-γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 4.0 ммоль/л, Длина волны: 405 нм. Линейность: 0- 300 Ед/л при 37°C. Стабильность рабочего раствора: 4 недели при 2-8°C и 5 дней при комнатной температуре (15-25°C). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Гамма глумилтранфереза ГГТ (1*100мл, реагент R1+1*20мл реагент R2) | уп |  |  |  | 5 | 37900 | 189500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 20 | Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин, реагент1*30мл, реагент2*10мл, лизирующий реагент *125мл, калибраторы № 1,2,3,4 по 0,5мл, набор контролей №1,2 по0,5мл. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. | Набор реагентов Гликолизированный гемоглобин реагент 1-1*30 мл, реагент 2-1*10 мл,лизирующий реагент - 1*125 мл, калибраторы 1,2,3,4- 0,5 мл, набор контролей 1,2 -2*0,5 мл в т.ч.: | уп |  |  |  | 1 | 1099850 | 1099850 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 21 | Промывочный раствор 2 (концентрат) *500мл. Промывочный раствор №2 (концентрат) 500 мл. Применение: для промывки иглы дозатора автоматического биохимического анализатора и более тщательной промывки кювет. Разведение: на 40 мл деонизированной воды добавить 10 мл концентрата. Состав не менее: 1,05 N раствор NaOH. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры промывочного раствора. | Промывочный раствор №2 (концентрат) 500 мл | уп |  |  |  | 6 | 65150 | 390900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 22 | Пробирки для образцов 13мм для автоматического биохимического анализатора BioChem FC-200 (упаковка 100 штук). Материал изготовления: Пластик. Количество штук в упаковке: 100. Срок годности: Не ограничен. | Пробирки д/образцов 13мм для б/х анал. FC-360 | уп |  |  |  | 2 | 25410 | 50820 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 23 | Реакционные кюветы. Сегменты фотометрических кювет 160 стрипов по 9 кювет (1440 шт.) для биохимического автоматического анализатора BioChem FC-200. Назначение - емкость для постановки биохимической реакции и проведения последующих измерений в ней, совместимость - полная совместимость с анализатором автоматическим биохимическим BioChem FC-200, материал изготовления - специальный пластик ограниченного срока использования, состав стрипа - сегмент, содержащий 9 одноразовых кювет, вид стрипа - кюветы, соединенные при помощи пластин, сегмент - имеет 2 прижимные клипсы для крепления на ротор по центру сегмента, выполнен из прозрачного пластика, размеры сегмента (ДхВхШ): 92х30х25 мм, размеры кювет: имеют форму усеченной призмы внешние размеры на уровне фотометра (ВхШхД): 30 мм х 6мм х 6 мм, внутренние размеры на уровне фотометра (ВхШхД): 29 мм х 5 мм х 5 мм, толщина стенки 1 мм, общий объем кюветы: 700 мкл, срок службы кювет: одно измерение, вес стрипа 7,14 г., количество штук в упаковке: 160 стрипов по 9 кювет (1440 шт.), фасовка - 160 стрипов, карточка для активации кювет, карточка для активации реагентов, тест на точность 2*1мл., страна происхождения (США), завод изготовитель реакционных кювет должен быть тотже, что и завод изготовитель анализатора BioChem FC-200/ Кюветы оригинального производителя, снабжены специальными чип картами для считывания количества используемых кювет. Поставщик кювет должен иметь в штате своей компании сертифицированного заводом изготовителем анализатора инженера для инсталляции кювет в анализаторе BioChem FC-200. карточку для активации кювет, карточку для активации реагентов, тест на точность. Потенциальному поставщику необходимо предоставить образцы карточки для активации кювет, карточки для активации реагентов, тест на точность, стрип кювет, для рассмотрения комиссией на соответствие технической спецификации. | Из комплекта анализаторов биохимического FC-200. Сегменты фотометрических кювет 160 шт /уп | уп |  |  |  | 9 | 208600 | 1877400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 24 | Набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5мл. Набор реагентов Биохимический калибратор предназначен для калибровки в количественных тестах на автоматических и полуавтоматических анализаторах. Определяемые параметры: Альбумин, Общий Билирубин, Прямой Билирубин, Азот мочевины, Кальций, CO2, Хлор, Холестерин, Креатинин, Глюкоза Гекс/ Окс, Железо, Магний, Фосфор, Калий, Натрий, Общий Белок, Триглицериды, Мочевая Кислота. Состав: лиофилизированная сыворотка человека. Разведение: деионизированная вода. Стабильность готового раствора: разбавленный химический калибратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8 °С (за исключением билирубина - 4 суток). Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагентов. | Набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл | уп |  |  |  | 4 | 34600 | 138400 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 25 | Набор реагентов С-реактивный белок высокой чувствительности, R1-1*50мл, R2-1*50мл.Метод: иммунотурбидиметрический, конечная точка. Состав набора: Р1: буфер реагент 1Х50 мл – раствор 170 ммоль глицинового буфера; Р2: латексная суспензия 1Х50 мл – 0,20% раствор латексных частиц, покрытых кроличьими анти-С-РБ-античеловеческими антителами. Длина волны: 570/800 нм. Время анализа: 15 минут. Стабильность: 1 месяц при температуре 2-8 °C, закрытые в течение 18 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке и этикетках. Фасовка: 1х50 мл реагент 1 (буфер), 1х50 мл реагент 2 (латексная взвесь). Контроли и реагенты одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. |  | уп |  |  |  | 1 | 199900 | 199900 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 26 | Набор контролей С-реактивный белок высокой чувствительности, Level1-3*3мл, Level2-3*3мл. Определяемые параметры: С-реактивный белок. Состав: Уровень I: сыворотка человека, Уровень II: сыворотка человека. Стабильность: в течение всего срока годности, указанного на упаковке и этикетках, при температуре 2-8 °С. Фасовка: 3x 3 мл Уровень 1, 3x 3 мл Уровень 2. Контроли и реагенты одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. |  | уп |  |  |  | 1 | 115500 | 115500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 27 | Набор стандартов С-реактивный белок высокой чувствительности, стандарт STD 5*2мл.Состав: Стандарт (2,5 – 160 мг/л) человеческого С-реактивного белка, (консервант - натрия азид 0,1%). Стабильность: 1 месяц при температуре 2-8 °C. Фасовка: 5x 2 мл Стандарт. Контроли и реагенты одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. |  | уп |  |  |  | 1 | 226250 | 226250 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 28 | Набор реагентов Хлор со стандартом. Набор реагентов Хлор со стандартом 1*125 мл реагент R1 +1*5мл стандарт хлора. 1. Реагент хлора (активные ингридиенты) не менее: Нитрат ртути 0,058 ммоль/л, Тиоционат ртути 1,75 ммоль/л, Хлорид ртути 0,74 ммоль/л, Нитрат железа 22,3 ммоль/л M, Прочие неактивные компоненты в разбавленной кислоте с добавлением метанола. Набор реагеантов Хлор со стандартом, набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл должны быть одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. |  | уп |  |  |  | 2 | 37905 | 75810 |  |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 29 | Набор реагентов Лактатдегидрогеназа ,Реагент1-1*100мл, Реагент2-1*20мл. Метод-Модифицированный метод Wacker/Tris, кинетика. Химический состав реагента, раствора: R 1(Буфер) Имидазол 65 ммоль/л, Пируват 0,6 ммоль/л. R 1(Субстрат) NADH 0,18 ммоль/л. Длина волны 340 нм. Линейность 0-1000 МЕ/л.Чувствительность -до 1 Ед/л. CV -1,4%. Состав набора- биреагент. Контроли и реагенты одного производителя.Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. |  | уп |  |  |  | 1 | 29350 | 29350 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
| 30 | Набор реагентoв Натрий R1: 2 x 40мл, R2: 2 x 20мл, CAL: 2 x 3мл для автоматического биохимического анализатора Biochem –FC 200. Жидкий реагент для ферментативного анализа натрия предназначен для количественного определения натрия в сыворотке крови для автоматического биохимического анализатора Biochem –FC 200 Метод: Уровень натрия определяется ферментативным методом по степени активности натрий-зависимой β-галактозидазы с ОНПГ в качестве субстрата. Состав основного реагента: Реагент 1: Буфер Гуда (pH 8,5) Криптанд (>0,4 Ммоль), β-D-галактозидаза (<8 Ед/мл) Консервант Проклин 300 (0,02%) Реагент 2: Буфер Гуда (pH 6,5) O-нитрофенил β-D-гликозид (>0,5 ммоль) Консервант Проклин 300 (0,02%) Длина волны: 405 нм Линейность: Линейность в диапазоне содержания натрия 80-180 ммоль/л (184-414 мг/Дл). Границы определения: Нижняя определяемая граница натрия 80 ммоль/л, верхняя -180 ммоль/л. Фасовка: Реагент 1: 2 x 40мл, Реагент 2: 2 x 20мл, Калибратор: 2 x 3мл Контроли реагенты и калибраторы одного производителя. Наличие сертифицированного инженера от завода производителя, на оборудование, для которого производится закуп. Реагенты предразведенные, готовые к использованию. Срок стабильности после вскрытия 14-30 дней. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: набор реагентов биохимического контроля Level 1*5 мл, Level 2*5мл, набор реагентов Биохимический мультикалибратор 1*5 мл, которые должны быть одного производителя. Потенциальный поставщик должен предоставить документ, подтверждающий наличие сертифицированного инженера от завода производителя High Technology Inc. на биохимический анализатор BioChem FC-200. Сертифицированный инженер должен произвести настройку биохимического анализатора под параметры реагента. |  | уп. |  |  |  | 3 | 282500 | 847500 |  |  |  |  | 0 | 0 | По заявке Заказчика в течение 15 календарных дней г. Петропавловск, ул. 4- линия, 2
|  | Итого | [7 empty] | 8479735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор Бижанов К.Б.