## коагулу
Приложение 1
Техническая спецификация
Реагенты для коагулометра HTI TS-4000 на 2024 год
Международное непатентованое название | № лота | Наименование и техническая характеристика медицинского изделия | Лек.форма | Ед. изм. | Остаток на 1 .01.2017г |  | Остаток на 1 .02.2017г | Кол-во | Потребность Всего
[5 empty] | кол-во | сумма |  |  | Цена | Сумма
| 1 | Набор реагентов для определения протромбинового времени 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент используется для определения протромбинового времени (ПВ) и для определения активности факторов II, V, VII и X. Состав:ПВ реагент: рекомбинантный человеческий тромбопластин, бычий сывороточный тромбопластин 0.5%, кальция хлорид 0.015 М, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. В закрытом флаконе хранить при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность до вскрытия флакона: 2 года при температуре от + 2 до + 8°C. Стабильность после вскрытия: 30 дней при температуре от + 2 до +8°C. Результаты времени образования сгустка представляются для каждой пробы с точностью до 0,1 секунды. Результаты теста так же могут быть представлены в % от нормы, в протромбиновом отношении (ПО) или в Международном нормальном отношении (МНО). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов для определения протромбинового времени 5*2мл /HT-Coag PTRReagent HT PT Reagent kit | набор |  |  |  | 10 | 27400 | 274000
| 2 | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинного времени 5х2мл..+ кальция хлорид 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент предназначен для определения активированного частичного тромбопластинового времени, а также для проведения других АЧТВ-тестов с использованием активатора эллаговой кислоты. Состав: АЧТВ реагент: 0.1% эллаговой кислоты, 0.1% бычий сывороточный альбумин, 0.1% азид натрия и 0.2% фосфолипиды. Кальция хлорид (0,025М). Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов для определения Активированного частичного тромбопластинного времени 5*2 мл /HT-Coag APTP Reagentkit HT-Coag APTP Reagent kit+Кальция хлорид 10*2 мл | набор |  |  |  | 8 | 29500 | 236000
| 3 | Набор реагентов для определения тромбинового времени 5х2мл. для коагулометра HTI TS-4000. Реагент предназначен для определения тромбинового времени в плазме человека. Состав: Тромбин реагент содержит свиной тромбин (приблизительное содержание 10 NIH ед/мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в секундах с точностью 0,1 с. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов тромбированного времени 5*2мл/HT-Coag Thrombin Time Reagent kit HT-Coag | набор |  |  |  | 1 | 41540 | 41540
| 4 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбин 6х2мл., референсная плазма 1х1мл., буфер имидазоловый 2х75мл. для коагулометра HTI TS-4000. Набор реагентов предназначен для количественного определения содержания фибриногена в плазме. СОДЕРЖАНИЕ. Тромбин реагент (для определения фибриногена): свиной тромбин (приблизительное содержание 100 NIH ед./мл), бычий сывороточный альбумин 0.5%, азид натрия 0.2%. Референсная плазма (для определения фибриногена): Лиофилизированная человеческая цитратная плазма с добавлением буферов и стабилизаторов (< 1%). Имидазоловый буфер (IBS): Раствор имидазолового буфера, pH 7.35 ± 0.2, содержит 0.1% азида натрия. Хранение и Стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После вскрытия реагент стабилен в течение 30 дней при температуре от +2 до +8°C. Результаты теста выражаются в мг/дл (г/л). После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | Набор реагентов для определения содержания фиброгена Тромбин 6*2мл, референсная плазма 1*1 мл.+ Буфер имидазоловый 2*75мл, 5*5мл/HT-Coag Fibrinogen Assay kit HT | набор |  |  |  | 4 | 103050 | 412200
| 5 | Контроль 1 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 1 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ, TT и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | Контроль 1 набор реагентов 1*1 мл/ HT-Coag Control 1 Reagent kit НТ | флакон |  |  |  | 4 | 24758 | 99032
| 6 | Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000. Контрольные плазмы разработаны для проведения контрольных тестов с целью мониторинга качества выполнения рутинных коагулологических исследований Контроль 2 предназначен для оценки точности определения таких параметров, как ПВ, АЧТВ и фибриногена.. Хранение и стабильность. Закрытые флаконы стабильны в течение 2 лет при температуре хранения от +2 до +8°C. После разведения плазма стабильна в течение 4 часов при температуре 2 - 8°C. | Контроль 2 набор реагентов 1*1 мл/HT-Coag Control 2 Reagent kit НТ | флакон |  |  |  | 4 | 24780 | 99120
| 7 | Плазма калибратор набор реагентов 1х1мл. для коагулометра HTI TS-4000.Калибровочная плазма предназначена для построения калибровочных кривых в коагулологических тестах. Состав: Материал получен из человеческой плазмы, содержащей антикоагулянт цитрата натрия (0,4%). Реагент также содержит стабилизаторы и буферы, добавленные перед лиофилизацией (<1,0%). Хранение и стабильность. Закрытый флакон хранить при температуре от + 2 до + 8. После разведения плазма стабильна в течение 8 часов при температуре от +2 до + 8°C. После проведения анализа необходимые наборы реагентов контроля в том числе: Контроль 1 набор реагентов 1х1мл.,Контроль 2 набор реагентов 1х1мл. которые должны быть одного производителя. | Плазма калибратор набор реагентов 1*1 мл/ HT-Coag Calibation plasma | флакон |  |  |  | 1 | 22950 | 22950
| 8 | Шарики стальные для коагулометра HTI TS-4000.упаковке по 700 шт. Шарики для фиксации времени образования сгустка. Назначение: Используются для определения свертываемости крови в анализаторе. Материал изготовления: металл. Вес шарика: 55 мг. Размер шарик (диаметр): 0,24 см. Количество штук в упаковке: 700 шт. | Шарики стальные каогулометра ТS-1000, упаковке по 1600 шт. | упак |  |  |  | 5 | 75400 | 377000
| 9 | Кювета для коагулометра HTI TS-4000. Назначение: Емкость для измерения свертываемости крови. Материал изготовления: пластик. Вес кюветы: 2,94 г. Вид кювет: соединены по 4 штуки Размеры блока кювет (высота * длина * ширина): 30 * 65 * 16 мм. Линейные размеры ячейки кюветы (длина * ширина): 12 *12 мм. Количество штук в упаковке: 700 шт. | Кювета для коагулометра TS - 1000 (1 упак- 700 шт) | упак |  |  |  | 2 | 173880 | 347760
|  | Итого: | [5 empty] | 39 |  | 1909602
И.о. директора Кусемисов К.Т.